# УДК  504:001.8;665.55

М.І.Вихрестюк, кандидат хімічних наук, Б.Ф.Кочірко, С.М.Лютий, Д.О.Ткаченко

МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ В РІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ ВИРОБНИЦТВА, ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИВ

Розроблено методики  мас-спектрального,  хромато-мас-спектрального

і  хроматографічного визначення складу і  концентрації  парів  автомо-

більних і реактивних палив  при їх виробництві,   зберіганні  та  інших

операціях,  пов’язаних  з  експлуатацією.   Методики   застосовані  для

рішення    екологічних    и    соціальних     проблем,    направлених   на

зменшення втрат палив.

Однією з актуальних екологічних і соціальних задач при виробництві, зберіганні та застосуванні автомобільних і авіаційних палив є визначення їх втрат, а також забруднення повітря і грунту в зонах інтенсивного використання. Рішення цієї задачі є особливо актуальним в зв’язку з введенням до складу автомобільних бензинів летких високооктанових добавок: метилтретбутилового ефіру, етанолу, вуглеводневих фракцій С4-С6 тощо. Особливо характерні для бензинів змішані втрати при випаровуванні, коли з втратами летких компонентів змінюються їх експлуатаційні властивості. Випаровування відбувається при операціях зливання, наливання, зберігання, заправлення. Особливо значні втрати спостерігаються при випаровуванні через дихальні і вогнезапобіжні клапани резервуарів при їх нагріванні у теплі пори року і зміні рівня в них палив. Реальні втрати бензинів в зв’язку з їх непередбаченим складом, несправністю клапанів нерідко є значно більшими, ніж передбачено постановою №40 колишнього Держснабу СРСР від 26 березня 1986 року.

Для визначення реальних втрат бензинів і дизельних та реактивних палив нами розроблені мас-спектральні і хромато-мас-спектральні методики, які забезпечують вичерпну інформацію про якісні і кількісні втрати і стан забруднення ними навколишнього середовища. Для проведення досліджень використані хроматограф А 5890 фірми Хьюлетт-Паккард з капілярною колонкою “Ультра-2” довжиною 25 м, внутрішнім діаметром 0,32 мм з нерухомою рідинною фазою метилсиліконом з 5% фенілсилікону; хромато-мас-спектрометр із застосуванням  мас-селективного детектора 5917А фірми Хьюлетт-Паккард і станції обробки даних на основі персонального комп’ютера, а також мас-спектрометр LKВ-2091 (Швеція) з системою безпосереднього вводу зразків у джерело іонів, що забезпечило в роботі реалізацію методу мас-спектральної термічної десорбції із сорбентів зконцентрованих забруднювачів.

Для відбору  проб застосовані концентратори, заповнені полімерними сорбентами тенакс і полісорб-2. Концентратори виготовлені із скляних трубок зовнішнім діаметром 5,5 мм, внутрішнім діаметром 4 мм і загальною довжиною 160 мм. Висота шару сорбенту для мас-спектральних досліджень – 3 см, для хроматографічних – 8 см. Сорбент перед засипкою його в концентратори ретельно мили в апараті Сокслета послідовно гексаном і ацетоном. Потім розчинники із сорбента видаляли, прогріваючи його у витяжній шафі. Концентратор виявляється, як показали випробування, вільним від власних органічних домішок після продувки його інертним газом при температурі 150180оС. Приготовлені концентратори до і після відбору зразків закривали спеціальними стерильними заглушками.

Концентрування парів із об’єктів дослідження  проводять методом їх протягування через концентратор за допомогою сільфонного аспіратора АМ-5. При дослідженні втрат бензинів достатньо протягнути 400-700 мл повітря з парами, а реактивних і дизельних палив – 5 л.

Для визначення повного складу і загальної концентрації парів використано метод мас-спектральної термічної десорбції.

Експеримент було реалізовано на хромато-мас-спектрометрі LКВ-2091, обладнаному системою прямого вводу зразка в іонне джерело з пристроєм програмування температури від 30оС до 250оС.

Перед аналізом сорбент з абсорбованими на ньому речовинами висипали з концентратора, перемішували, а потім зважували. Визначену долю сорбента, наприклад, 5% від загальної маси поміщали в ампулу системи прямого вводу. Система програмування температури забезпечувала нагрівання ампули з сорбентом з регульованою швидкістю від кімнатної температури до кінцевої, при якій органічні речовини повністю десорбувалися. Кінцева температура, як правило, складала 150-250оС. Молекули десорбованих сполук надходили в іонне джерело і підлягали взаємодії з іонізуючими електронами з енергією 70 ев.

Утворені позитивно заряджені іони прискорювалися різницею потенціалів  3,5 кв і направлялися в мас-аналізатор, який являє собою електромагніт постійного струму. Криву мас-спектральної термодесорбції реєстрували за допомогою колектора повного іонного струму на самозаписувачі. Одночасно з записом кривої повного іонного струму на багатошлейфному осцилографі з ультрафіолетовим проявленням паперу реєстрували ряд мас-спектрів.

Площа під кривою термодесорбції характеризує загальну кількість речовини, а одержані мас-спектри – груповий та гомологічний склад. Класи органічних сполук і окремі компоненти ідентифікували з використання кореляції “структура-спектр”. Груповий і гомологічний склад визначали за сумарним мас-спектром, використовуючи  піки молекулярних і осколочних іонів. Для цього використовували дані про взаємозв’язок  мас-спектрів з будовою органічних сполук [1,2], а також методичні матеріали дослідження нафтопродуктів [3].

Для визначення загального вмісту органічних речовин в повітрі мас-спектрометр калібрували за зразком сорбента з відомою кількістю бензину (для речовини із полісорб-2) реактивного палива (для речовини із тенакса). Для цього відома кількість еталонного зразка і була адсорбована на відповідний сорбент і одержана градуювальна крива мас-спектральної термодесорбції, площа під якою відповідала відомій кількості введеного в прилад зразка.

Загальну концентрацію органічних  речовин у досліджуваних зразках повітря визначали з урахування об’єму протягнутого повітря і визначеної маси загальної кількості органічних сполук, а вміст типів сполук і їх гомологів визначали за результатами мас-спектрального аналізу.

При необхідності визначення вмісту індивідуальних інгредієнтів застосовують хромато-мас-спектрометрію, а для серійних аналізів хроматографію.

Аналіз проводили на колонках “Ультра-2” довжиною 25 м і внутрішнім діаметром 0,32 мм. Розподіл речовин здійснено в умовах програмування температури від 40оС до 280оС зі швидкістю 5 град/хв. Детектор мас-селективний, що дозволило в процесі хроматографування кожну секунду реєструвати в пам’яті комп’ютера мас-спектр. При ідентифікації хроматографічних піків була можливість проглядати мас-спектри по всьому периметру піків, що дозволило виявити не тільки ефективність хроматографічного розділення, а і визначити в одному пікові дві чи три домішки. Це виявилось особливо суттєво при визначенні вмісту бенз/а/пірену  та інших конценрогенних речовин в повітрі чи грунті.

Перед аналізом сорбент, на якому сконцентравані проби, заливали бінарним розчинником циклогексан-бензол у кількості 3 мл і кип’ятити 4-5 годин у малому апараті Сокслета. Потім розчинники упарювали, а у сухий залишок додавали певну кількість розчинника і стандартну речовину. Розрахунок концентрації компонентів проводили за внутрішнім стандартом.

При дослідженні забруднювачів  грунту їх попередньо видаляють із нього за допомогою апарату Сокслета, оцінюючи загальну  концентрацію забруднювачів ваговим методом після упарювання розчинників.

Методики застосовані при визначенні втрат бензинів різних марок через дихальні і вогнезапобіжні клапани із ємкостей у 3000 м3 через горловини вагоно-цистерн при перекачуванні із них бензину, при відвантаженні бензину в автоцистерни, а також при вивченні стану забруднення паливними матеріалами навколишнього середовища (повітря і грунти).

Як приклад, у табл. 1 наведені результати дослідження компонентів бензинів А-92 і А-95, що випаровуються при їх зберіганні в порівнянні зі складом вихідних бензинів.

При визначенні втрат бензину за рахунок випаровування при різних операціях враховують, крім її концентрацію, діаметр концентраторів, фільтрів чи горловин цистерн, час проведення операції.

Подальші  дослідження втрат бензинів, реактивних і дизельних палив з визначенням їх  детального складу в залежності від марок палив і типу операцій дозволять відпрацювати відповідну нормативно-технічну документацію на втрати і екологічні вимоги.

Висновки.

- Описані основи мас-спектральної, хромато-мас-спектральної і хроматографічної методик визначення втрат бензинів, дизельних і реактивних палив, а також концентрацій їх компонентів як забруднювачів повітря і грунту.

- Показано, що при зберіганні бензинів мають місце значні втрати летких вуглеводнів всіх типів і високооктанових домішок.

- Проведена апробація методик в різні пори року при вивченні втрат бензинів на нафтобазах Києва і Сумської області.

Література.

- Будзикевич Г., Джерасси К., Уильямс Д. Интерпретация масс- спектров органических соединений. – М.:Мир, 1966. – 324 с.

- Полякова А.А., Хмельницкий Р.А. Масс-спектрометрия в органической химии. – Л.: - Химия, 1972. – 368 с.

- Полякова А.А. Молекулярный масс-спектральный анализ нефтей. – М.: - Недра, 1973. – 180 с.

Таблиця 2. Концентрація парів бензинів А-92 і А-95 і їх компонентів на виході із

клапанів ємностей Е-45 і Е-47

| №№ п/п | Типи вугдеводнів і їх гомологи | Відносний вміст і концентрація |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-92 | Із Е-45 | А-95 | Із Е-47 |
|  |  | склад, % мас. | С, мг/м3 | склад, % мас. | С, мг/м3 |
| 1. | Парафіни: - С5 - С6 - С7 - С8 - С9 - С10 | 25,1 3,3 3,8 6,8 6,3 4,8 - | 380 50 70 100 95 65 - | 27,3 2,8 10,5 7,8 3,9 2,3 0,4 | 670 70 250 180 100 60 10 |
| 2. | Алкілбензоли: - бензол - толуол - ксилоли і етилбензол - ізомери С9 - ізомери С10 - ізомери С11 | 70,2 5,6 34,6 23,6 6,2 0,2 - | 1070 90 525 355 95 5 - | 65,4 24,9 27,3 10,5 2,5 0,3 - | 1615 615 670 260 60 10 |
| 3. | Нафтени і моноолефіни | 1,9 | 30 | 0,4 | 10 |
| 4. | Дієни і цикломоноолефіни | 0,7 | 10 | 1,5 | 40 |
| 5. | Алкенілбензоли | 2,1 | 30 | 0,6 | 15 |
| 6. | Метилтретбутиловий ефір | - | - | 4,8 | 120 |
| 7. | Загальна концентрація парів, мг/м3 |  | 1520 |  | 2470 |